### 四元梯度高效液相色谱仪

货物名称：四元梯度高效液相色谱仪

- 主要用途：主要用于新品种选育和资源调查等方面的科研任务，科研检测涉及内源激素、有机酸、氨基酸、维生素、多糖、蛋白质和天然产物有效成分分析等。

主要功能：要求仪器具有相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器的阻尼器的全自动一体机。

用途：

- 工作条件：

  - 工作电压：220V±10%, 50Hz

  - 温度：4℃-40℃

  - 湿度：<90%相对湿度

- 技术指标：

  - 四元溶剂管理系统

    - 色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器

    - 四元梯度，1-4路溶剂任意混合

    - 流量范围：0.000 -10.000mL/min（典型0.050-5.000ml/min），以0.001mL/min为增量

    - *流量精度：＜0.075%RSD

    - 最大操作压力：5,000psi

    - 延迟体积：<650µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化

    - 柱塞清洗：自动，可编程

    - 混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量

    - 流速准确度：±1.0%

    - 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

    - 梯度精度：±0.15%RSD，不随反压变化

    - 控制器：内置程序控制器，液晶显示，支持仪器面板操作

    - 压缩补偿：自动，连续

    - 混合方式：低压混合

    - * 梯度模式：预编11种梯度曲线，分为线性、步进、凹线、凸线四种类型

    - *延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化

    - 可连接与泵同一品牌的柱后衍生系统

  - 自动进样器管理系统

    - 样品瓶数：120位，由5个样品盘组成，每盘中有24个2mL样品瓶

    - 进样次数：每个样品1～99次进样

    - 进样精度：≤0.5%RSD

    - 进样准确度：±２%

    - 进样范围：0.1—100µL；可扩展至2000µL（选项）

    - 进样线性度：>0.999

    - 交叉污染：≤0.01%

    - 进样次数：每个样品1～99次进样

    - 样品室温度范围（选项）：4°C-40°C，可编程，增量：1°C

  - 柱温箱

    - 温度范围：室温以上20℃（或室温以上5℃）- 65℃，增量：1℃

    - 温控精度0.1℃

    - 加热/冷却（选项）：4°C — 65°C，增量：1℃

    - 流通池耐压：1000psi

  - 紫外/可见光检测器

    - 波长范围：190～700nm

    - 光谱带宽：5nm

    - 波长准确度：±1nm

    - 测量范围：0.0001～4.0000AUFS

    - 检测通道：2个

    - 基线噪音 单通道：< 5.0×10-6 AU

    - 基线噪音 双通道：< 12 ×10-6 AU

    - 基线漂移: ≤1.0x10-4AU/hr/℃

    - 线性范围：2.5AU

    - 吸收范围：0.0001 to 4.0000 AUFS

    - 光源：氘灯，寿命2000小时

    - 采样频率：80Hz

    - *流通池：梯形狭缝池, 池长：10mm,  池体积：10µL (分析池)

    - 流通池耐压：1000psi

  - 示差折光检测器

    - 折光率范围：1.00—1.75 RIU

    - 噪音：±1.5 x 10-9RIU

    - 漂移：≤±1.0x10-7RIU/hr

    - 测量范围：5.0 x 10-4～7.0 x 10-9RIU

    - 线性动态范围：<5%，在5.0 x 10-4RIU

    - 内部温度控制：30-55°C ±0.5°C，1C增量

    - 外部控制柱温箱：150°C， 1.0C，1C增量

    - 流通池：池体积10uL

    - 最大耐压100psi

    - 光源：LED 880 或 690 nm

- 数据管理系统

    - *原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

    - 登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰

    - 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

    - 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。

    - 支持多种定量曲线方式。

    - 报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。

    - 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

    - *带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）、日本药典（JP）和中国药典的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。

    - *用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性。对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（PDA检测器）

    - 用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算

    - 积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分

    - 可以做窄分布校正、宽分布校正、普适校正以及各种曲线拟合（GPC选项）

高效液相配置清单

| 四元泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 |
|  | 四元泵 | 1 | 套 |
|  | 自动进样器 | 1 | 套 |
|  | 自动在线清洗装置 | 1 | 套 |
|  | 真空在线脱气机 | 1 | 套 |
|  | 柱温箱 | 1 | 套 |
|  | 2489紫外检测器 | 1 | 套 |
|  | 2414示差检测器 | 1 | 套 |
|  | 样品瓶 | 100 | 个 |
|  | 主机安装 | 1 | 台 |
|  | 培训名额 | 2 | 人 |
|  | C18色谱柱 | 2 | 根 |
|  | Empower色谱软件 | 1 | 套 |
|  | 溶剂过滤装置1升（带真空泵） | 1 | 套 |
|  | 不间断稳压电源（2小时）国产 | 1 | 套 |
| 二元泵 |  |  |  |
|  | 二元泵 | 1 | 个 |
|  | 自动进样器 | 1 | 个 |
|  | 柱温箱 | 1 | 个 |
|  | Breeze色谱软件 | 1 | 套 |
|  | 2489紫外检测器 | 1 | 个 |
|  | 2414示差检测器 | 1 | 个 |
|  | 样品瓶 | 100 | 个 |
|  | 主机安装 | 1 | 台 |
|  | 培训名额 | 1 | 人 |
|  | C18色谱柱 | 1 | 根 |
| 其他管线等耗材随主机自带 |  |  |  |

1． 随机资料: 中英文操作手册

2.     验收指标: 按技术指标

3． 技术服务

3.1 见技术指标的要求：厂家的技术人员在最终用户处进行安装，调试

3.2培训：仪器制造商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员

4．保修期: 安装验收后，保修1年

5.  定货量: 1 台

6. 到货港口: 用户指定地点

7.  交货期: 合同生效后三个月内