表1

政府采购进口产品申请表

| 申请单位 |  |
| --- | --- |
| 申请文件名称 |  |
| 申请文号 |  |
| 采购项目名称 | 全自动电泳仪 |
| 采购项目金额 | 55万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 农业部作物有害生物综合治理重点实验室建设项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 55万元 |
| 项目使用单位 |  |
| 项目组织单位 |  |
| 申 请 理 由 | 实验室承担的项目中多数涉及到DNA及RNA电泳分析。目前主要采用的传统琼脂糖凝胶电泳，该技术分辨率低，凝胶耗时长、实验繁琐、重复性差，严重影响实验的效率和准确性；传统的电泳制胶和染色过程中都要用到有害化学物质如溴化乙锭、硝酸银等，威胁实验室工作人员的生命安全。所以迫切需要新的实验手段来代替传统电泳解决以上问题。 新型的全自动核酸蛋白分析仪能够实现传统电泳的自动化，实现实验标准化、自动化、简便化。全自动核酸蛋白分析仪利用微流体芯片技术，进行全自动的核酸电泳分析，无需繁琐的凝胶电泳操作，省时，省力，安全，方便，灵敏度高，分辨率高，应用范围广（还可用于蛋白及抗体分析）。具有无需制胶、自动上样、标准化、高通量的特性。实现核酸样本全自动化的电泳分析。目前国内设备暂时无法达到进口设备的性能指标要求，需要购买进口仪器设备。 盖 章 年 月 日 |

表3

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 |  |
| 拟采购产品名称 | 全自动电泳仪 |
| 拟采购产品金额 | 55万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 农业部作物有害生物综合治理重点实验室建设项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 55万元 |
| 二、申请理由 |  |
| √1.中国境内无法获取： |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| □3.其他。 |  |
| 原因阐述： 该单位申请的全自动电泳仪主要用于高通量、自动化的DNA、RNA样品的快速定性及定量检测分析，具有通量高、分辨率和灵敏度高及自动化的特点。进口全自动电泳仪通量高达384个样本/次，分辨率高达4 bp, 检测灵敏度可达0.1 ng/μl, 所有操作自动化，可以实现实验的简便性、高重复性和标准化；国产设备检测通量为24个样本/次，分辨率为10 bp，检测灵敏度为10ng/ul，为半自动化，部分操作仍需要实验人员手动操作，如点样，容易造成实验重复性差，不能满足实验室对检测批次高重复性的要求。国产全自动电泳系统在实验通量、灵敏度，精度，自动化方面无法满足实验需求。 此外，根据发改产业[2014]426号文件，电泳仪（序号B91商品编码90272020）属于国家鼓励进口的重要装备，特申请购买进口仪器。 |  |
| - 专家论证意见 |  |
| 法律专家： 经对采购方提供的相关资料进行审查，拟购仪器符合我国相关法规政策规定，且属于非限制进口仪器，建议采购该进口设备。 专家签字： 技术职称： 2014年4月15日 |  |
| 技术专家1： 拟购设备实验通量高达384个样本/次，而国产电泳仪实验通量仅为24个样本/次，无法满足实验室日常样本检测需求。此外，全自动电泳仪属于国家鼓励进口设备。建议购买进口产品。 专家签字： 技术职称： 2014年4月15日 技术专家2： 拟购设备分辨率高达4 bp，而国产电泳仪分辨率为10 bp，无法满足实验室检测要求，建议购买进口产品。 专家签字： 技术职称： 2014年4月15日 技术专家3： 拟购设备检测灵敏度可达0.1ng/μl，而国产电泳仪实验检测灵敏度则为10ng/ul，不能满足实验室微量样本检测需求，建议购买进口产品。 专家签字： 技术职称： 2014年4月15日 技术专家4： 拟购设备所有操作自动化，实验操作简便、标准、重复性好，而国产电泳仪仅为半自动化，部分操作仍需要实验人员手动操作，实验结果重复性差，不能满足实验室对检测批次高重复性的严格要求，建议购买进口产品。 专家签字： 技术职称： 2014年4月15日 |  |

注：《政府采购进口产品专家论证意见》后应附该产品论证专家名单表（附后）