政府采购进口产品申请表

| 申请单位 |  |
| --- | --- |
| 申请文件名称 |  |
| 申请文号 |  |
| 采购项目名称 | 气相色谱仪 |
| 采购项目金额 | 35.00万元 |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 项目使用单位 |  |
| 项目组织单位 | 河南农业大学 |
| 申请理由 | 我院承担着我省新品种选育和资源调查等方面的科研任务，科研检测涉及乙烯、有机酸、高级脂肪酸、农药残留和天然产物有效成分分析的繁重任务，分析样本上万个。 拟购买的气相色谱仪，自动化程度高，分析速度快，可以对上述任务进行有效的定性和定量分析，可以大大提高科研任务完成的效率和质量。 国内同类气相色谱仪，没有电子流量控制，其温度控制精度、检出限、灵敏度，自动化等方面，不能满足本单位检测工作的需求，需要申请购置进口气相色谱仪。 盖 章 年 月 日 |

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 |  |
| 拟采购产品名称 | 气相色谱仪 |
| 拟采购产品金额 | 35.00万元 |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 二、申请理由 |  |
| □1. 中国境内无法获取： |  |
| □2. 无法以合理的商业条件获取： |  |
| √3. 其他： |  |
| 原因阐述： 经对气相色谱仪进行进口产品的采购论证，经过采购方市场调研，采购进口产品理由如下: - 国外产品技术成熟，数据库完善，可以满足科研需求 |  |
| 三、专家论证意见 |  |
| 法律专家 经对采购方提供的相关资料进行审查，采购该仪器符合我国相关法规政策规定。建议购置进口设备。 专家签字： 技术职称：高级律师 2012年 月 日 技术专家1 气相色谱仪是------为果树和蔬菜研究中乙烯、高级脂肪酸等科研测试要求所进行的采购，拟进口设备在实际应用时，要求灵敏度高、检测结果准确、高效，并要求精确控制流动相的流量精度，而国内产品在流量控制精度方面难以满足工作需要。建议采购进口仪器。 专家签字： 技术职称：高级实验师 2012年 月 日 技术专家2 拟购设备具有两个进样口，可同时安装三个检测器、可以进行双路同时分析，为科研人员节约大量的分析时间，大大提高了工作效率。建议采购进口设备。 专家签字： 技术职称：研究员 2012年 月 日 技术专家3 该设备具有电子流量控制功能等，可以精确控制气体流量、精确控制温度，是分析系统更加稳定、分析数据重复性好，准确度更高。目前国内产品还没有电子流量控制功能。建议通过进口途径购买。 专家签字： 技术职称：研究员 2012年 月 日 技术专家4 拟购设备技术成熟，数据库完善、功能强大，能够满足科研工作对复杂样品的检测需求。建议购买进口设备。 专家签字： 技术职称：教授 2012年9月14日 |  |

注：《政府采购进口产品专家论证意见》后应附该产品论证专家名单表（附后