气相色谱仪

货物名称：气相色谱仪

- 主要用途：主要用于新品种选育和资源调查等方面的科研任务，科研检测涉及乙烯、有机酸、高级脂肪酸、农药残留和天然产物有效成分分析等。

主要功能：仪器是带有先进流量控制系统的高性能毛细管气相色谱仪。在同一台仪器上至少可以同时安装2个进样口、三个检测器。 配有微机工作站用于色谱仪的控制和色谱数据的处理。

一、技术参数

1.  工作条件

1.1：工作环境温度 5~35℃

1.2：工作环境湿度 ≤85%

1.3：工作电压 220V 50Hz/60Hz

2. 技术指标

*2.1：仪器是带有先进流量控制系统的高性能毛细管气相色谱仪。在同一台仪器上至少可以同时安装2个进样口、三个检测器。 配有微机工作站用于色谱仪的控制和色谱数据的处理。

2.2 ： 柱箱

2.2.1：操作温度：室温以上4℃～400℃

2.2.2：温度程序控制

2.2.2.1：升温速率： 250℃/min

2.2.2.2：程序升温的阶数: 6阶7平台

2.2.2.3：控温准确性：0.01℃

2.2.2.4：冷却速度 ： 从400 降到50℃约4分钟

2.3：色谱柱系统

2.3.1： 柱箱内可更换色谱柱

2.3.2：流路系统

2.3.2.1：双柱双流路系统

2.3.2.2 ：两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元

2.3.2.3 ：具有室温补偿和自动环境补偿功能

2.3.2.4：具有恒定的线速度控制功能

2.4：能同时安装2个独立控温的进样单元

2.4.1：毛细柱进样口

2.4.1.1：分流/不分流毛细管进样口

2.4.1.2：压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统数字化设定

2.4.1.3：最高温度：400℃

2.4.1.4：压力设定范围：0~970kPa

2.4.1.5  升压速率设定范围：-400 - 400 kPa/min

2.4.1.6  压力程序的阶数：7

2.4.1.7  分流比设定范围：0~9999.9

2.4.1.8  流量设定范围：0~1200mL/min

2.5：检测器: 可同时安装3个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制

2.5.1：检测器的数据采集速率：250Hz (4ms)

2.5.2：带先进压力控制的氢火焰离子化检测器（FID）

2.5.2.1：最高使用温度：400℃

2.5.2.2：自动点火功能

2.5.2.3：检测限：1.5×10-12g/s ( 十二烷 )

2.5.2.4：动态范围：107

2.5.3 ：带先进压力控制的火焰光度检测器（FPD）（选购）

2.5.3.1：最高使用温度：350°C

*2.5.3.2检测限：P 55fgP/s (磷酸三丁酯)，S 3pgS/s (十二烷硫醇)

2.5.3.3： 动态范围：P 104，S 103                                                                                              2.5.3.4：动态范围：N, P 103

2.5.4 ：带先进压力控制的电子捕获检测器（ECD）（选购）

2.5.4.1：最高使用温度：400°C

*2.5.4.2：检测限：6fg/s (g-六六六)

2.5.4.3：动态范围：104

2.6：自动进样器

2.6.1：可自动分析样品数:150位及以上

2.6.2：进样体积: 用10μl注射器以0.1μl步进,可进样0.1-8μl,

用50μl注射器以0.5μl步进,可进样0.5-40μl,

用250μl注射器以2.5μl步进,可进样2.5-200μl

2.6.3：进样重现性: ≤0.5%

2.7：色谱数据处理系统

2.7.1：工作站：基于MS-Windows NT 4.0/2000的软件，中英文，数据传输速率为250Hz (4ms)

2.7.1.1：可同时控制2台GC (5个检测器)

2.7.1.2：可自动启动/关闭仪器，具有系统自诊断功能

2.7.1.3：满足网络化的要求

2.7.2：计算机：双核 2.0G Hz ，内存120G以上

2.7.3：显示器：19”LCD显示器

2.7.4：激光打印机：A4

3．配置：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相主机 | 1 | 台 |
| 2 | SPL进样口(AFC流路控制) | 1 | 个 |
| 3 | FID检测器(APC流路控制) | 1 | 台 |
| 4 | 高温隔垫(最高温度450°C) | 20 | 个 |
| 5 | 隔垫(最高温度350°C) | 50 | 个 |
| 6 | 石墨O型圈 | 4 | 个 |
| 7 | 石墨O型圈 | 4 | 个 |
| 8 | O型环 | 2 | 个 |
| 9 | 分流/吹扫用过滤器配件 | 2 | 套 |
| 10 | 分子筛过滤器(老化) | 1 | 个 |
| 11 | 毛细管用压环 | 20 | 个 |
| 12 | 毛细管用压环 | 20 | 个 |
| 13 | 惰性处理石英棉 | 3 | 克 |
| 14 | 接头 | 1 | 个 |
| 15 | 毛细管用螺母(无缝) | 2 | 个 |
| 16 | 铝制垫圈 | 500 | 个 |
| 17 | 不分流用玻璃衬管 | 5 | 个 |
| 18 | 分流用玻璃衬管 | 5 | 个 |
| 19 | 10uL进样针 | 1 | 支 |
| 20 | 毛细管柱切割器 | 1 | 个 |
| 21 | 镊子 | 1 | 支 |
| 22 | 石英棉填充工具 | 1 | 套 |
| 23 | 中文工作站 | 1 | 套 |
| 24 | RS-232数据线,2米 | 1 | 根 |
| 25 | Rtx-1 30mx0.25mmX0.25um | 2 | 根 |
| 26 | Rtx-50 30m x0.25mm x 0.25um | 2 | 根 |
| 27 | Rtx-1701 30m x0.25mm x 0.25um | 2 | 根 |
| 28 | 5m,载气管 | 1 | 根 |
| 29 | 150位自动取样器 | 1 | 台 |
| 30 | 1.5mL样品瓶套装,带盖和隔垫 | 300 | 个 |
| 31 | 气体进样阀 | 1 | 套 |
| 31 | 气体进样器 | 2 | 支 |
| 32 | 电子捕获检测器 | 1 | 台 |
| 33 | 镍源 | 1 | 个 |
| 34 | 氧气捕集阱 | 1 | 个 |
| 35 | 分子筛过滤器 | 1 | 个 |
| 36 | ECD气路工具包 | 1 | 套 |
| 37 | 火焰光度检测器 | 1 | 台 |
| 38 | 硫滤光片 | 1 | 个 |
| 39 | 磷滤光片 | 1 | 个 |
| 40 | 光电倍增管清洗包 | 1 | 套 |
| 41 | 载气三通 | 1 | 个 |
| 42 | 电脑 | 1 | 台 |
| 43 | 空压机 | 1 | 台 |
| 44 | 氢气发生器 | 1 | 台 |
| 45 | 氮气高压钢瓶（含高纯氮气） | 1 | 瓶 |
| 45 | 打印机 | 1 | 台 |

4． 随机资料: 中英文操作手册

5.     验收指标: 按技术指标

6． 技术服务

6.1 见技术指标的要求：厂家的技术人员在最终用户处进行安装，调试

6.2培训：仪器制造商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员

7．保修期: 安装验收后，保修1年

8.  定货量: 1 台

9. 到货港口: 用户指定地点

10.  交货期: 合同生效后三个月内